【요약서】

【요약】

본 발명은 환부의 표피를 흡착하는 흡착수단에 의하여 근육과 유착된 부위의 피부를 종방향으로 동일한 힘으로 반복적으로 당겨 줌으로서 유착된 근막을 유리(遊離)시키는 근막유리 간섭파 치료기에 관한 것이다.

본 발명의 간섭파 치료기는, 하나 이상의 부항관(35)을 구비한 부항 고정판(43)과; 상기 부항 고정판(43)과 일체로 형성되며, 이송스크류(36)의 회전에 의하여 전진 또는 후진하는 이송블럭(40)과; 상기 이송블럭을 관통하여 베어링에 의하여 상기 이송블럭의 이동을 안내하며, 그 일단은 체결판(33)에, 타단은 지지판(37)에 고정되는 이송가이드(34)와; 상기 체결판(33)에 고정되어 상기 이송스크류(36)를 회전시키는 모터(31)로 구성된다.

본 발명은 종래의 한방치료에서 널리 사용되고 있는 부항 치료법의 장점을 그대로 살림과 동시에 발통점이 발생된 근육으로부터 표피와 근막이 분리되도록 함으로써, 피부 맛사지 효과는 물론 근막과 근육의 유착을 유리시키는 복합적인 작용효과를 얻는 치료효과가 있다.

【대표도】

도 1

【색인어】

근막, 유착, 유리, 근막유리술, 간섭파, 치료기

【명세서】

【발명의 명칭】

근막유리 간섭파 치료기{M.F.R ICT(Interference Current Therapy)}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 간섭파 치료기의 개략적 사시도

도 2는 상기 도 1의 부분 확대 사시도

도 3은 상기 도 2의 개략적 단면도

도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 간섭파 치료기의 부분 확대 사시도

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

10: 프레임 고정부                        20: 회절아암

21: 회전체                               24: 브라켓

30: 간섭파 치료기                        31: 모터

33: 체결판                               34: 이송가이드

35: 부항관                               36: 이송스크류

37: 지지판                               38: 리미트스위치

39: 스토퍼                               40: 이송블럭

43: 부항고정판

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

본 발명은 근막과 근육을 유리시키는 근막유리(筋膜遊離) 시술(施術)을 위한 간섭파 치료기에 관한 것이다.

근막 유리술(筋膜遊離術, Myo Facial release ex.)이란 근막통증 증후군(myofacial pain syndrome)을 치료하는 시술로서, 근육의 손상에 의하여 발생되는 근막과 근육의 유착된 부위의 피부를 종방향으로 동일한 힘으로 반복적으로 당겨 줌으로서 유착된 근막을 유리(遊離)시켜주는 시술이다.

일반적으로 근막통증 증후군은 근육과 근육을 싸고 있는 근막의 병소에서 기인하는 통증증후군의 일종으로서, 임상적으로는 골격근 내에 발통점이라고 하는 자극에 대한 과민 부위가 생기고 발통점이 자극되었을 때 각 발통점의 위치에 따라 특정 부위에 연관통이 발생하는 질환이다. 즉, 건강한 근육에는 활동성의 발통점이 생기지 않지만, 운동부족 등의 이유로 적응도가 떨어진 근육이 근긴장, 근경련, 스트레스, 피로 등에 장기적으로 노출되면 발통점이 생기게 된다. 일반적으로 발통점이 가장 흔히 생기는 근육은 불량한 자세에 의해 지속적인 긴장상태와 미세 외상(microtrauma)에 노출되기 쉬운 체간근(주로 배부(등)의 근육), 직업적인 또는 스포츠 활동에 의해 특정 근육 또는 근육군에 반복적이고 만성적인 스트레스가 가해지는 경우에도 쉽다.

이와 같이 근육에 발통점이 생기게 되면 자연적으로 인체 내의 점액 분비물이 분비되고, 상기 분비물에 의하여 근육과 근막이 유착되는 현상이 일어난다. 이러한 근막과 근육의 유착현상은 피부의 모세혈관 및 임파선을 기능을 저하시키는 증상을 야기하게 되는 것이다.

이러한 근막통증 증후군 특히, 발통점 자체를 치료하기 위한 여러 가지 방법이 많이 시도되고 있으나, 보다 간편한 치료방법으로서 마사지 치료방법이 있다. 마사지에 의한 치료의 경우, 경미한 증상에 대해서는 특별한 기술이 있지 않은 일반인도 얼마든지 적용하여 좋은 효과를 기대할 수 있으나, 질환의 정도가 심할 경우에는 오히려 근거없이 근육을 주무름으로써 근육과 근막간의 유착증상이 더욱 심화되어 근막통이 악화될 수 있다.

최근 들어 상기한 근막통증 증후군을 치료하기 위한 보다 효과적인 방법으로서 근막유리술이 제안되고 있는 바, 이 치료방법은 손상된 근육의 특성과 해부학적 위치를 고려하여 기술적으로 손상된 부위의 회복을 유도하는 방법으로서, 손상된 근육의 종방향으로 동일한 힘으로 피부를 반복적으로 당겨 줌으로서 유착된 부위를 유리시켜주는 것이다. 이 치료법에서의 가장 주의할 점은 일정한 힘으로 적용해야 한다는 것이다. 전기적인 자극과 함께 위의 마사지 방법을 적용하면 훨씬 더 좋은 효과를 기대할 수 있다. 현재 개발되어진 근막통의 치료방법 중 가장 물리적인 방법으로 환자에게 부작용이 없으며 효과 또한 높아서 많은 치료사들이 사용하고 있는 방법이다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

본 발명은 이러한 근막유리술을 시술하기 위한 간섭파 치료기로서, 보다 상세하게 설명하자면 한방 치료방법으로 널리 사용되고 있는 부항기술을 근막통증 증후군의 치료에 적용시킨 것으로서 환부에 부항을 적용한 뒤 부항을 인위적으로 반복적인 수평이동 시킴으로써, 특정부위가 아니라 발통점 주위의 근육과 근막을 골고루 유리시키도록 하는 치료기를 제공하고자 하는 것이다.

부항 치료법은 부항관을 피부에 흡착시키고 그 안의 공기를 제거하여 음압을 발생시켜서 하는 치료법으로 피부에 음압을 작용시켜 체내의 비생리적인 체액인 담음과 어혈을 제거하여 체질을 정화하는 목적으로 주로 시술되는 것으로서, 본 발명에 의한 간섭파 치료기는 이와 같은 부항관을 피부에 흡착시키고 그 내부에 음압을 발생시켜 발통점이 발생된 근육으로부터 표피와 근막이 분리되도록 함으로써, 모세혈관 및 임파선을 원할한 통로가 확보될 수 있도록 함으로써 근막분리가 시술되도록 하는 것이다.

본 발명에 의한 간섭파 치료기의 작용원리는 마치 피부를 살짝 꼬집은 상태에서 위 또는 아래로 훑어내려 가듯이 반복적으로 이동하는 맛사지 방법과 같은 작용을 하는 것으로 설명할 수 있다.

본 발명은 근막통증이 경미한 상태는 물론 그 정도가 심한 경우에도 동일하게 적용할 수 있도록 함으로써 보다 간편하면서도 높은 효과를 얻을 수 있는 간섭파 치료기를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

특히, 본 발명은 근막통증 증후군의 치료에 한방에서 사용되는 부항 기술을 적용하되, 마사지 치료방식과 유사한 근막 유리시술이 이루어질 수 있도록 하는 것과 전기치료인 간섭파 치료를 동시에 실시할 수 있도록 하여 그 치료효과를 극대화하는데 그 특징이 있는 것이다.

【발명의 구성】

이하에서는 본 발명에 의한 간섭파 치료기의 구성 및 그 작용에 대하여 상세히 설명하고자 한다.

도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 간섭파 치료기의 개략적 사시도이며, 도 2는 상기 도 1의 부분 확대 사시도이며, 도 3은 상기 도 2의 개략적 단면도이다.

도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 간섭파 치료기의 부분 확대 사시도이다.

도 1과 도 2에 도시된 본 발명의 일실시예에 따른 간섭파 치료기는, 하나 이상의 부항관(35)을 구비한 부항 고정판(43)과; 상기 부항 고정판(43)과 일체로 형성되며, 이송스크류(36)의 회전에 의하여 전진 또는 후진하는 이송블럭(40)과; 상기 이송블럭을 관통하여 베어링에 의하여 상기 이송블럭의 이동을 안내하며, 그 일단은 체결판(33)에, 타단은 지지판(37)에 고정되는 이송가이드(34)와; 상기 체결판(33)에 고정되어 기어박스(32)의 동력전달에 의하여 상기 이송스크류(36)를 회전시키는 모터(31)로 구성되어 이루어진다.

이와 같이 구성된 본 발명에 의한 간섭파 치료기(30)는 환자의 신체 위에 올려진 상태에서 상기 부항관(35)을 작동시켜 피부 및 근막을 흡착한 후 일정 속도로 모터(31)를 회전시켜 상기 부항관(35)이 작동되고 있는 상태에서 강제로 근막통증이 발생된 부위 전반에 걸쳐 이송시킴으로써 근막유리시술을 수행하게 되는 것이다.

본 발명에 의한 간섭파 치료기를 보다 손쉽고 편리하게 다루기 위한 하나의 방법으로서, 도 1에 도시된 바와 같이 본 발명에 의한 간섭파 치료기(30)의 체결판의 일면에 위치 변경이 자유롭게 이루어지는 회절 아암(20)의 일단을 힌지에 의하여 체결함과 동시에, 환자용 매트리스 또는 침대의 가장자리에 고정할 수 있도록 하는 프레임 고정부(10)를 상기 회절 아암(20)의 끝단에 구비하되 상기 프레임고정부(10)의 고정브라켓(11)과 회절 아암(20) 사이에 수평회전이 가능한 회전체(21)를 채택·삽입하여 구성하여 이루어진다.

이와 같이 본 발명에 의한 간섭파 치료기(30)를 적은 힘으로도 자유롭게 그 작용 위치를 용이하게 조절할 수 있도록 함으로써 사용 편의성을 극대화할 수 있다.

이와 같이 이루어진 본 발명에 의한 간섭파 치료기의 작동관계를 설명하면 다음과 같다.

먼저 치료하고자 하는 환자의 환부 위에 본 발명에 의한 간섭파 치료기(30)를 얹고, 적정 환부에 부항관(35)을 위치시킨 다음 본 발명에 의한 치료기를 제어하는 제어판넬(미도시)의 스위치를 조작하여 부항관을 작동시켜 환부를 진공 압착한다. 부항관(35)이 작용하게 되면, 제어판넬의 작동스위치를 조작하여 모터(31)의 작동을 개시하면, 이송블럭(40)이 전진 (또는 후진)하게 되면서 환부를 압착한 상태의 부항관(35)이 강제로 이동하게 되면서 점차적으로 이송방향에 따라 일정 방향으로의 환부 표면을 흡입·압착해 나가게 되는 것이다.

일정 위치까지 상기 이송블럭(40)이 이동하게 되면, 상기 이송블럭에 구비된 리미트스위치(38)가 이송가이드(34)에 위치된 스토퍼(39)에 접촉되어 그 동작이 멈추도록 하는 신호를 제어판넬(미도시)로 송출하게 되어 그 작동을 멈추게 된다. 물론 이와 같이 상기 리미트 스위치(38)가 스토퍼(39)에 접촉된 신호에 의하여 일정 위치에 도달된 이송블럭(40)을 자동으로 후진되도록 구성할 수도 있다.

미설명된 도면부호 38a는 리미트 스위치의 레버이며, 38b는 스위치 접점을 도시한 것이다. 도면부호 39a는 상기 이송가이드 상에 스토퍼(39)를 일정 위치에 고정시키기 위한 볼트를 도시한 것이며, 도면부호 41은 리미트 스위치의 접점신호를 제어부로 전송하는 제어선을 도시한 것이다.

본 발명에 의한 간섭파 치료기(30)의 부항관(35)은 환자의 체격, 환부의 위치 등에 따라 그 위치를 가변시키는 것이 바람직하므로, 상기 부항 고정판(43)의 체결공은 타원형의 긴 장공으로 구성되는 것이 바람직하다.

나아가, 본 발명은 도 4에 도시된 바와 같이, 하나의 이송블럭(40)으로 구성하여 그 하부에 하나의 부항 고정판(43)을 구비하되, 상기 부항 고정판에 부항관(35)의 위치를 가변시켜 고정할 수 있는 보조고정판(43a)을 추가로 구비하여 구성시킴으로써 하나의 이송블럭(40)으로도 최소한 3개 이상의 부항관을 병렬적으로 설치하여 사용될 수도 있다.

미설명 도면부호 42는 부항관(35)에 음압을 발생시키기 위한 에어라인을 도시한 것이며, 도면부호 44는 부항관(35)을 부항고정판(43) 또는 보조고정판(43a)에 체결·고정하는 고정볼트를 도시한 것이다.

특히, 본 발명에 의한 간섭파 치료기(30)는 앞서 설명한 바와 같이 프레임 고정부(10) 및 회절아암(20)과 결합하여 구성함으로써 치료하고자 하는 환부의 위치 변경이 있는 경우라도 사용상의 불편 또는 치료기의 위치변경에 따르는 번거로움을 최소화하여 사용할 수도 있다.

도면부호 21은 회절아암(20) 및 치료기(30)의 수평회전 기능을 하는 회전체이며, 도면부호 22는 제1링크, 도면부호 23은 제2링크로서, 상기 회전체(21)와 제1링크, 제1링크와 제2링크, 제2링크와 브라켓(24) 사이에는 힌지결합에 의하여 회동될 수 있도록 구성되며, 상기 각 링크들은 유압 또는 공압에 의하여 제어판넬(미도시)의 스위치에 의하여 제어하도록 구성될 수도 있으며, 또는 사용자가 직접 인력으로 그 위치 또는 각도를 움직일 수 있도록 구성될 수도 있다. 미설명 도면부호 12는 프레임고정부(10)를 침대 또는 매트리스 측면 프레임 등에 고정하기 위한 볼트를 도시한 것이다.

상기 발명의 상세한 설명은 본 발명의 특정 실시예를 예로 들어서 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않고 본 발명의 개념을 이탈하지 않는 범위 내에서 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러 가지 형태로 변형 또는 변경 실시하는 것 또한 본 발명의 개념에 포함되는 것은 물론이다.

【발명의 효과】

이상 설명한 바와 같이 본 발명은 본 발명은 한방 치료방법으로 널리 사용되고 있는 부항기술을 근막통증 증후군의 치료에 적용시킴으로써, 발통점 주위의 근육과 근막이 효과적으로 골고루 유리되도록 함으로써 근막통증증후군의 치료에 탁월한 효과를 얻을 수 있는 근막유리 시술이 가능한 간섭파 치료기이다.

특히, 본 발명은 종래의 한방치료에서 널리 사용되고 있는 부항 치료법의 장점을 그대로 살림과 동시에 발통점이 발생된 근육으로부터 표피와 근막이 분리되도록 함으로써, 피부 맛사지 효과는 물론 근막과 근육의 유착을 유리시키는 복합적인 작용효과를 얻는 치료효과가 있는 유용한 발명이다.

나아가, 그 구성에 있어서도 이송스크류(36)와 모터(31) 및 이송블럭(40)에 고정된 부항관(35)으로 구성되어 있어, 제조비용이 저렴할 뿐만 아니라, 간단한 조작만으로도 충분한 치료효과를 얻을 수 있으므로 사용이 간편하여 의료분야에 전문지식이 없는 일반인들도 누구나 쉽게 사용이 가능하기 때문에 그 활용성 및 이용분야가 매우 넓은 잇점이 있다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

환부의 표피를 흡착하는 흡착수단에 의하여 근육과 유착된 부위의 피부를 종방향으로 동일한 힘으로 반복적으로 당겨 줌으로서 유착된 근막을 유리(遊離)시키는 치료기에 있어서,

환부 흡착수단으로 하는 하나 이상의 부항관(35)을 체결공에 고정하는 부항 고정판(43)과;

상기 부항 고정판(43)과 일체로 형성되며, 이송스크류(36)의 정·역회전에 의하여 전진 또는 후진하는 이송블럭(40)과;

상기 이송블럭을 관통하여 베어링에 의하여 상기 이송블럭의 이동을 안내하며, 그 일단은 체결판(33)에, 타단은 지지판(37)에 고정되는 이송가이드(34)와;

상기 체결판(33)에 고정되어 기어박스(32)의 동력전달에 의하여 상기 이송스크류(36)를 정·역회전시키는 모터(31)로 구성되어 이루어지는 것을 특징으로 하는 근막유리 간섭파 치료기.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 간섭파 치료기는, 다관절로 구성되어 자유 각도 및 위치로 회동되는 회절아암(20)의 일단에 브라켓(24)에 의하여 힌지 고정되고, 그 타단에는 회전체(21)가 구비된 프레임고정부(10)에 결합되도록 구성함으로써, 상기 부항관(35)을 구비한 이송블럭(40)의 위치를 환부의 위치에 따라 자유롭게 가변시킬 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 근막유리 간섭파 치료기.

【청구항 3】

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

상기 부항고정판(43)은 부항관(35)을 고정하기 위한 장공(長空) 형상의 체결공을 구비하며, 상기 부항 고정판의 상부에는 추가적인 부항관(35)을 체결하기 위한 별도의 장공을 구비한 보조고정판(43a)을 추가로 더 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 근막유리 간섭파 치료기.

【도면】

【도 1】

【도 2】

【도 3】

【도 4】